XK3100-B2/B2+标定方法

|  |
| --- |
| 开机自检时，“标定”、“确认”同时按，听到 蜂鸣声放开。                                  (如果标定没有就按“功能”键) |
| 显示[PASS] 按‘↑’键和‘确认’输入密码，[010201]。 |
| （‘↑’键输入数字，‘确认’键确认当前数值。） |
| 显示[d=\*\*]按‘↑’键选择分度值，按‘确认’。 |
| 显示[dot=\*]按‘↑’键选择小数点，按‘确认’。 |
| 显示[zero\*]按‘↑’键选择零位跟踪范围，按‘确认’。 |
| 显示[full]按‘↑’和‘确认’键调节満量程, |
| （若显示満量程正确，就按确认过。） |
| 显示[loAd]放砝码，按‘↑’和‘确认’键输入砝码重量 |
| （‘↑’键输入数字，‘确认’键确认当前数值。） |
| 然后一直按确认  显示砝码重量即可。 IMG_256IMG_257  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注意 | 若开机自检时，“标定”、“确认”同时按，进不了标定程序， |
| 那必须短路开机。（JUNPER处短路） |